Утвърдил:

проф. д-р Евгени Семков

ДИРЕКТОР  на

Институт  по  астрономия  с

национална  астрономическа  обсерватория  към

Българска  академия  на  науките

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ЗАКУПУВАНЕ  НА  CCD  КАМЕРА,  ПРЕДНАЗНАЧЕНА  ЗА 2-М  ТЕЛЕСКОП  НА  ИА  С  НАО

I. Възложител.

Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО).

II. СРОК на изпълнение.

Крайният срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 90 (деветдесет) дни от датата на подписване на договора.

III. Място на изпълнение.

ИА с НАО, бул. „Цариградско шосе“ 72, п.к. 1784, гр. София, България.

IV. Обща информация

Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на CCD камера за получаване на 2-мерни изображения с 2-м телескоп на НАО. Приборът представлява система от механични, електронни и оптически възли с компютърно управление и е предназначен за работа с 2-м Ричи-Кретиен-куде (РКК) телескоп на ИА с НАО. В цялата документация на обществена поръчка термините „система“, „прибор“, „уред“, „камера“ ще бъдат употрбявани като синоними.

V. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ИСТРУМЕНТ

V.1. Изисквания от общ характер

Камерата ще бъде монтирана на 2-м РКК телескоп на НАО и трябва да бъде  работоспособна  при следните условия:

- температура -15 оС < Т < 30 оС;

- относителна влажност до 95 %;

- налягане, средно за надморска височина 1750 м.

В своя цялостен вид приборът трябва да е окомплектован с всички необходими входно-изходни интерфейси (ако са необходими) и със съответстващите преходници, а също така със захранващи, свързващи и други кабели. Качеството и безопасността на прибора трябва да съответства на действащите стандарти в Република България и Европейския съюз и да има съответния сертификат, а също така да не е забранен за употреба на територията на Европейския съюз и, в частност, в Република България. Оборудването не трябва да има дефекти (конструктивни или на използваните материали), появяващи се при нормалната му експлоатация при условия, обичайни за астрономическите наблюдения в НАО Рожен (климатични и технологични), а също така да съответства на условията за електрозахранване (220 V/50 Hz). Консумативите и други разходни материали (ако има такива), които са приложени към системата (евентуално в качеството на тестови) трябва да са годни и разрешени за използване в Европейския съюз и Република България.

V.2. Конфигурация на системата

Системата трябва да съдържа един функционален възел – вакуумиран дюар, който съдържа CCD матрицата и електрониката за нейното управление и охлаждане. Допустимо е в отделен корпус да бъдат захранването на камерата и външни модули за нейното управление (контролер) и охлаждане. Захранването и външните модули, предназначени за работа с камерата трябва да бъдат части, доставени от производителя.

VІ. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА И НЕЙНИТЕ КОМПОНЕНТИ

VІ.1. Общо описание

Тип: научен прибор за регистриране на астрономически изображения.

Пренос на информационния сигнал в прибора: приборът се захранва със светлина от изследвания астрономически обект, събирана от 2-м РКК телескоп на НАО. Камерата регистрира изображения, които се приемат и обработват в блока за управление и първична обработка и се извеждат към потребителя; изходният сигнал представлява изображение (попикселно разпределение на интензитета върху CCD матрицата в цифров вид) на наблюдавания обект.

VІ.2. Изисквания за минимални функционални възможности на системата:

- Получаване на 2-мерни изображения  на изследвания обект;

- Охлаждане до -100оС без необходимост от използване на течен азот.

VІ.3. Изисквания за характеристиките на системата:

- Размер на  CCD матрицата: по-голям от 2000 х 2000 пиксела;

- Размер на отделния пиксел: по-голям от 13 х 13 микрона;

- Квантова ефективност в диапазона от 400 до 850 нанометра: по-висока от 85%;

- Ток на тъмно (при -100 оС): по-малък от 0.0004 електрон/пиксел/секунда;

- Шум на четене: по-малък от 3 електрона;

- Аналогово-цифров преобразовател: минимум 16 бита;

- Линейност на детектора: по-добра от 99% в целия динамичен диапазон;

- CCD матрицата да бъде със задна засветка;

- CCD матрицата да осигурява „гасене“ на интерференчните ивици (фринджинга), характерни за червения и близкия инфрачервен диапазон;

- Камерата да бъде съвместима с MaximDL (при необходимост се доставят и съответните драйвери);

- Камерата да бъде доставена със SDK (Software Development Kit) за поддържаните от производителя операционни системи.

Участници, предложили Техническо предложение, което не отговаря на изискванията, посочени в Техническата спецификация, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

VI.4. Други:

Гаранционни изисквания: Минималният гаранционен срок за работата на системата да е не по-малък от 2 години. Доставчикът е длъжен да предостави гаранционната карта на системата при нейното предаване на Възложителя. Гаранционният срок на системата се определя от данните, записани в нейната гаранционна карта и трябва да отговаря на стандартите на Република България и на Европейския съюз.

Изисквания за техническа документация: Техническата документация следва да съдържа (допустимо е част от документацията да бъде предоставена в електронен вид, на CD или USB флаш памет):

- техническа документация на CCD камерата (механична схема на камерата, вкл. и на възможностите за монтаж; подробно описание на свързването на отделните компоненти на системата, както и на свързването към управляващия компютър);

- инструкция за експлоатация на камерата;

- копие на резултатите от лабораторните тестове на камерата, извършени от Фирмата-производител.

VІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ НА  КАМЕРАТА

Проверката на работоспособността на CCD камерата ще се извърши в ИА с НАО чрез реализация на няколко цикъла, включващи стартиране на камерата, охлаждане, получаване на тестови кадри (bias/dark/light), затопляне и спиране. Общата продължителност на проверката ще е до 8 часа. Резултатите от проверката ще се отразят в приемо-предавателен протокол.

Гаранционният срок започва да тече от момента на подписване на приемо-предавателния протокол. В случай на гаранционен ремонт, гаранционният срок се удължава с времетраенето на ремонта.

Изготвил: ............................................

проф. д-р Т. Бонев