ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

изследване, разрабоТка, изработка и въвеждане в експлоатация на високодисперсен спектрограф от тип "echelle", предназначен за 2-метровия телескоп на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория

(ИА с НАО)

## Възложител

Възложител на настоящата обществена поръчка е ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ

## Наименование

Изследване, разработка, изработка и въвеждане в експлоатация на високодисперсен спектрограф от тип "echelle", предназначен за 2-метровия телескоп на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО).

## Основание

Настоящата процедура се провежда по научноизследователски проект № CVP01/002, на тема “Национална астрономическа обсерватория – Рожен – център за върхови постижения в астрономията”, спечелил конкурс „Центрове за върхови научни постижения” – 2008 и финансиран от Фонд „Научни изследвания” при Министерство на образованието. Съгласно сключения Договор № ДО02-85/13.12.2008 г. (на основание чл. 23, ал. 1, т. 2 и чл. 24 от Закона за насърчаване на научните изследвания и чл. 16, т. 6 и чл. 35 от Правилника на Фонд „Научни изследвания”) между ИА с НАО и Фонд „Научни изследвания” е осигурено финансиране, предназначено за “преобладаващо фундаментални научни изследвания и извършване на индустриални научни изследвания и изследвания за приложимост на резултати от фундаментални научни изследвания”.

## Описание на поръчката

Основната дейност на ИА с НАО включва фундаментални научни изследвания в областта на наблюдателната астрономия. Институтът е включен в националната пътна карта за развитие на научна инфраструктура (Решение на МС № 692/21.09.2010 г.).

4.1. Цели и задачи

Цел на ОП е оборудването на 2-метровия Ричи-Кретиен-Куде (РКК) телескоп в НАО Рожен със съвременен високоефективен инструмент – ешеле спектрограф.

За реализиране на поставената цел следва да се решат последователно следните задачи:

- изследване на съществуващите подобни астрономически инструменти;

- анализ и избор на концепция (конструкция) на уреда;

- разработка на системата;

- закупуване на необходимите материали, суровини и компоненти;

- изработване на детайлите и възлите;

- монтаж и тестване на компонентите;

- монтаж, юстировка и настройване на системата в лабораторни условия;

- тестване на системата в лабораторни условия;

- монтаж в работното помещение, разположено в кулата на 2-метровия РКК телескоп в НАО Рожен;

- тестване на системата по реални астрономически обекти;

- демонстрации и обучение на експлоaтационния персонал;

- изготвяне на потребителска документация (Инструкции за експлоатация);

- приемо-предавателни тестове;

- предаване на ешеле спектрографа и съпътстващата документация на Възложителя.

4.2. Очаквани резултати

С оборудването на 2-метровия РКК телескоп в НАО Рожен със съвременен спектрален инструмент (ешеле спектрограф) се очаква да се повиши ефективността на наблюдателния процес и да се подобри съществено точността на осъществяваните научни изследвания.

4.3. Предмет

Предмет на настоящата обществена поръчка (ОП) е изследване, разработка, изработка и въвеждане в експлоатация на високодисперсен спектрограф от тип "echelle", предназначен за 2-метровия телескоп на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО).

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изследване, анализ,  избор на конфигурация, разработка, изработка, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на съвременен научно-изследователски инструмент – високодисперсен спектрограф от тип "echelle" – за нуждите на научните изследвания в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИАсНАО). Приборът представлява комплекс от оптически, електронни и механични възли с компютърно управление и обработка и е предназначен за работа с 2-метровия РКК телескоп на ИАсНАО. В цялата документация на ОП термините «комплекс», «система», «прибор», «уред», «ешеле спектрограф». ще бъдат употребявани като синоними.

4.4. Конфигурация на ешеле спектрографа

Приборът трябва да съдържа следните основни функционални възли:

а) входен модул и оптично влакно за пренасяне на светлинния сигнал

Входният модул следва да приеме светлината от наблюдавания астрономически обект, постъпваща в телескопа и да я въведе в оптично влакно, съединяващо го със спектралния модул. Той трябва да съдържа подсистеми за  наблюдение на изследвания астрономически обект и калибриране на спектъра му. Конструктивно модулът следва да бъде разположен (закрепен) на присъединителния фланец (плата) в Ричи-Кретиен (РК) фокуса на 2-м телескоп  в НАО Рожен. Предаването на потока светлина от наблюдавания астрономически обект към съединителното оптично влакно и от него към спектралния модул трябва да е с минимални загуби. То трябва да има минимални и неселективни вътрешни загуби в работния спектрален диапазон (400 – 900 нм).

б) спектрален модул (спектрограф)

Спектралният модул следва да разложи светлината от наблюдавания астрономически обект (и от калибровъчните източници) в спектър. Спектрографът следва да бъде разположен стационарно в отделно специално оборудвано помещение в кулата на 2-метровия РКК телескоп на НАО Рожен. Конструктивно следва да бъде настолно базиран ешеле спектрограф (уред с кръстосана дисперсия, регистриращ едновременно няколко десетки порядъка). Получаваният спектър следва да представлява двумерно дигитализирано разпределeние на облъчеността във фокалната равнина на камерния обектив. Модулът и помещението, в което e разположен, следва да са оборудвани с всички необходими компоненти и системи, позволяващи автономната му работа без намесата на оператор за дълъг период от време (не по-малък от 30 дни).

в) модул за управление и първична обработка

Модулът за управление и първична обработка следва да приема, предава и следи командите и потока данни от и към управляващия оператор, да диагностицира и сигнализира за възникнали нещатни ситуации, да прекратява работата на уреда при възникване на опасност от съществени повреди, да събира и съхранява данните от проведените наблюдения, да осъществява първичната им обработка с цел приемане или отхвърляне на наблюдението (покрива или не изискванията, заложени от наблюдателя). Системата за управление представлява компютър или мрежа от компютри с уиндоус и/или Линукс базиран софтуер, разположени в стаята на оператора.

4.5. Основни изисквания

Основните изисквания към системата са: спектрално разделяне R > 40000 и работен спектрален диапазон, получаван с еднократна експозиция 400 – 900 нм.

## Място на изпълнение

Република България, НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ - рожен

## Срок на изпълнение

Крайният срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 30.12.2013 г.